Минимални технически изисквания

Мин. 32-срезов спирален компютърен томограф

1. Гентри:

1.1. Отвор на гентрито – не по-малко от 70 см.;

1.2. Физически наклон на гентрито – не по-малко от ± 30градуса;

1.3. Фокус-детекторно разстояние – не повече от 105 см.;

1.4. Наличие на лазерни локализатори – сагитални и трансверзални;
2. Пациентна маса:

2.1. Надлъжен обхват на сканиране – не по-малко от 160 cm;
2.2. Товароносимост при гарантирана точност на позициониране – не по-малко от 200 kg;
2.3. Минимална височина на масата – не повече от 55 cm;
2.4. Наличие на аксесоари за позициониране и обездвижване на пациента – Матрак за пациентната маса, опора за глава, подколянна опора, колани за фиксиране на пациента;
3. Рентгенов излъчвател:

3.1. Двуфокусна рентгенова тръба с размер (площ) на фокусите, съгласно IEC 60336:2005):

      a) малък фокус – не по-голям от 0,7 mm2
      б) голям фокус – не по-голям от 1,5 mm2
3.2. Топлинен капацитет на анода – не по малък от 3 MHU;

4. Детекторен блок:

4.1. Твърдотелни детекторни елементи;

4.2. Брой физически детекторни редове – мин. 32;

4.3. Дебелина на най-тънкият детекторен ред (по Z-оста) – не повече от 0,8 mm;

5. Рентгенов генератор:

5.1. Обхват на kV – не по-малко от 80÷130 kV;

5.2. Обхват на mA – не по-малко от 20÷400 mA;
6. Параметри на сканиране и реконструкция:

6.1. Минимална скорост на ротация – не повече от 0,8 сек./360градуса;
6.2. Брой симултантни срезове, получени при спирална аквизиция – не по-малко от 32;

6.3. Минимална дебелина на реконструираните срезове при спирална аквизиция – не повече  от 0,8 mm;

6.4. Максимално време за непрекъснато спиралното сканиране – не по-малко от 100 sec.;
6.5. Надлъжно покритие (в Z-направление) за ротация – не по-малко от 30 mm;
6.6. Поле на визуализация (FOV) при реконструкция – не по-малко от 50 cm;

6.7. Пространствена (високо-контрастна) разделителна способност – не по-малко от 15 lp/cm
     (при 0 % MTF)

6.8. Наличие на итеративна техника за реконструкция за подобряване на нискоконтрастната

      резолюция и намаляване на дозата на пациента;
6.9. Наличие на възможност за спирално сканиране с две различни стойности на kV; 
6.10. Наличие на адаптивна модулация на дозата (mAs) в реално време на база на
     обзорния скен /3D модулация/;
6.11. Скорост на реконструкция – не по-малко от 20 образа/сек.;

7. Операторска конзола:

7.1. Интуитивен интерфейс за въвеждане данните на пациента и параметрите на        Изследване;

7.2. Цветен медицински монитор:

· Минимален размер (диагонал) – не по-малък от 19“ (48 cm);
· Резолюция – не по малка от 1024 х 1080;

7.3. Компютърна система:

· Процесор – тактова честота не по-малка от 2 GHz;
· Оперативна памет – не по-малко от 8 GB;

· Капацитет за съхранение на образи  - не по-малко от 200 000 образа;
· Неперекъсваемо токозахранване (UPS) за компютърната система;

· USB 3.0 интерфейс;

7.4. Възможност за дистанционен сервизен достъп;

7.5. Наличие на система за комуникация по време на изследването и автоматични

      инструкции за пациента;

8. Диагностични възможности на системата:

8.1. Наличие на техники за VRT, MPR, MIP, MinIP;
8.2. Наличие на стандартни инструменти за измерване на разстояния, ъгли, площ;
8.3. КТ ангиография с автоматично отстраняване на костни структури;

8.4. Наличие на специализирани нискодозови протоколи за изследване на деца;
8.5. Наличие на специализирани протоколи за редуциране на дозата при сканиране на

     Рентгено-сензитивни анатомични структури;

8.6. Наличие на КТ виртуална ендоскопия;
8.7. Наличие на софтуер за автоматична сегментация и оценка на белодробни лезии;

8.8. Специализирана техника за редукция на артефакти, предизвикани от метални импланти;
8.9. Оценка на тъканна плътност;

8.10. Наличие на софтуер за реконструкция на изображения с наслагване на данни
      получени при спирално сканиране с две енергиини нива (kV);
8.11. Наличие на софтуер за обща и относителна оценка степента на калцификация на плаки;
8.12. Наличие на софтуер за Дигитална Субтракционна Ангиография на мозъчни съдове;
8.13. Всички DICOM 3 стандартни възможности

· DICOM Storage (Send/Receive)

· DICOM Query/Retrieve

· DICOM Print

· DICOM Worklist (HIS/RIS)

· DICOM Storage Commitment

· DICOM Viewer

9. Работна станция за постобработка на КТ изследвания и мултимодална визуализация::

- Работна станция за разглеждане, оценка, обработка, обмен и съхраняване на медицинските изображения;

- Стандартни 2D, 3D възможности за визуализация;

- Наличие на техники за VRT, MPR, MIP, MinlP;

- Наличие на стандартни инструменти за измерване на разстояния, ъгли, площ, обем;

- Възможности за оценка регион на интерес, плътност на тъкани, отстраняване на костни структури, виртуална ендоскопия, проследяване на кръвоносни съдове (КТ- ангиография), оценка на изображения, получени при сканиране с две енергиини нива, оценка и сегментация на белодробни лезии;

- Хардуер на работната станция;

* Процесор: 4-ядрен с мин.тактова честота ≥ 3 GHz;

* Оперативна памет (RAM): ≥ 8 GB;

* Памет : мин.250 GB;

* Цветен медицински монитор с рамер (по диагонал) мин. 

23" и резолюция мин. 2 МР.
