| № | Техническа спецификация |
| --- | --- |
| 1 | Модул за предварително очистване |
| 1.1. | Резервоар за необработена вода на входа на системата, с вместимост 1 000 l и инверторна помпа; |
| 1.2. | Пясъчен филтър – колона с автоматизирано управление на промивката; |
| 1.3. | Две двойки филтри за фино филтриране със сменяеми патрони 50/10 µm и 5/1 µm; |
| 1.4. | Омекотител с две колони и два резервоара за реагент; Наличие на проточна регенерация и автоматика за контрол на предварително зададените стойности за твърдост; Гарантира твърдост на обработената вода <10dH (0.2 mmol/l); |
| 1.5. | Карбонов филтър – колона с повишена абсорбираща способност и автоматизирано управление на промивката; |
| 2 | Модул за обратна осмоза |
| 2.1. | Минимален капацитет на продуктовата вода в литри/ минута (литри/ час) при налягане нa изхода на продукта от 200 kPa: -при +50С макс. 30 (1800); -при +100С макс. 32 (1920); -при +150С макс. 35 (2100); -при +200С макс 35 (2100); |
| 2.2. | При използване на питейна вода и правилна поддръжка на системата, трябва да се получат проценти на отхвърляне на: -общо разтворени соли – мин. >95%; -бактерии (CFU) и ендотоксини (ЕС) - мин. >99%; -фактори за преобразуване на водата – макс. 75%; |
| 2.3. | Мин. входящ дебит л/ мин (л/ час) - до 60 (3600); Мин. входно налягане, kPa - до 350; Макс. входно налягане - до 500 kPa; Температура - от +50С до +250С; |
| 2.4. | Мин. вход, л/мин (л/час) - до 60 (3600) |
| 2.5. | Режим на пускане – PVC съединител, подходящ за тръба OD 25 мм; Режим на дрениране – PVC съединител, подходящ за тръба OD 32 мм; Изход за вода и връщане на продукта – PVC съединител, подходящ за тръба OD 25 мм; |
| 2.6. | Материал на мембраната – модифициран полиамид, тънък слой; Мембранна конфигурация – спираловидна; рН толерантност - от 2 до 11; |
| 2.7. | Изолация на шума – шумоизолираща обвивка |
| 2.8. | Вид клас – медицински |
| 2.9. | Напрежение при захранване – 230/400 V, 50Hz, трифазни (пет жила); Мощност – 2.3 kW; Предпазител – 10 AT; |
| 2.10. | Доставка и съхранение - от -100С до +400С; При работа – от +50С до +350С; |
| 2.11. | Размери: -дълбочина (мм) – до 410 (мм); -ширина (мм) – до 1030 (мм); -височина – до 2025 (мм); |
| 2.12. | Тегло: -единица (кг) – до 260 (кг) -при работа (кг) – до 300 (кг); |